对原招标文件采购包1技术项评分及商务评分项进行更改：

更正为：

技术项（F2×A2）满分为64.5000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、产品技术性能和功能1 | 21.00 | 是 | 根据各投标人对招标文件《第五章招标内容及要求》中“第二大点各项技术和服务要求”的逐项应答情况并结合相关佐证材料（若有）由评委进行评审并评分:完全满足招标文件要求的得21分，正偏离不加分；技术参数中标注“★项”号的指标项（总计2项）为不允许偏离参数；带“▲项”号技术条款（共计7项）每负偏离一项扣3分，合计21分。注：投标文件中《技术和服务要求响应表》应答内容与投标人提供的佐证材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告、样品（样机，如有）、演示结果、产品彩页或Datasheet（技术白皮书）等（佐证材料相互不一致的，以此先后顺序判定，排序在前的优先认定）】不一致时，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审。 |
| 2、产品技术性能和功能2 | 43.50 | 是 | 根据各投标人对招标文件《第五章招标内容及要求》中“第二大点各项技术和服务要求”的逐项应答情况并结合相关佐证材料（若有）由评委进行评审并评分：标注“评审项”的评审指标（共计29项）全部满足得43.5分，每负偏离一项扣1.5分；注：投标文件中《技术和服务要求响应表》应答内容与投标人提供的佐证材料【如国家行政部门颁发的证书、检测报告、样品（样机，如有）、演示结果、产品彩页或Datasheet（技术白皮书）等（佐证材料相互不一致的，以此先后顺序判定，排序在前的优先认定）】不一致时，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审。 |

商务项（F3×A3）满分为5.5000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术培训方案 | 3.00 | 否 | 根据投标人针对本项目提供的技术培训方案【包含但不限于：①培训计划；②培训范围(使用操作员培训、维修维护工程师培训)；③实施及针对性措施；④保证培训成效的措施等】，由评委进行评分：方案内容与要点相符、有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案内容与要点相符、有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2分；方案包含的要点齐全，基本能够适用于本项目，但内容与要点不相符，或仅有纲要，内容简略，未展开详细阐述目的得1.5分；方案包含的要点有缺漏或未提供方案的不得分。 |
| 2、售后服务及维护响应方案 | 2.50 | 否 | 根据各投标人针对本项目所提供的售后服务及维护响应方案（包含但不限于：服务方案能详细阐述具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、售后服务体系、服务机构的设置情况以及售后服务人员配备等内容），由评委进行评分：方案内容与要点相符、有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述科学合理，细节考虑周全且能够适用于本项目的得2.5分；方案内容与要点相符、有展开阐述(没有特别具体)、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较科学合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得1.5分；方案包含的要点齐全，基本能够适用于本项目，但内容与要点不相符，或仅有纲要，内容简略，未展开详细阐述目的得1分；方案包含的要点有缺漏或未提供方案的不得分。 |

采购包1：
品目号1-1：心肺运动功能测试仪
一.仪器用途：

评审项1：在静息和运动状态下，通过对氧气、二氧化碳及呼吸流量的数据测试，来评估能量代谢和心肺功能，具有心脏康复指导功能。

▲项1：适用于6岁以上儿童及成人测试。（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

二.基本参数：

评审项2：运动肺功能测试时，气体采集方式具有面罩式及咬口式两种方式；

评审项3：气体流量定标具有2分钟内自动定标和手动定标两种模式；

评审项4：是吸入/呼出氧、二氧化碳浓度的实测数据分析；

★项1：使用超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量，彻底杜绝交叉感染；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

评审项5：氧分析采用电化学传感器；测试原理为每口气呼吸法；

运动心电模块：

评审项6：采用无线蓝牙连接方式，标准12导联心电信息同步采集；

评审项7：具有ST趋势图、ST趋势图、ST/HR趋势图、ST斜率趋势图显示；

▲项2：具有冻结功能：在静态心电采集中实现冻结后可以选择10S进行分析和打印；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

脉搏血氧模块：

评审项8：能够实时采集数据传输到心肺运动管理系统上；

运动血压：

评审项9：分析技术：运动试验中采用三维K氏音分析（DKA），静态测量时使用平滑线性放气及示波法；

评审项10：彩色液晶屏实时显示血压数据和信号质量，用户信息实时显示，显示当前工作状态并提示帮助信息；

▲项3：具有示波法（非运动）OSC模式和（运动）DKA模式；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

功率车

评审项11：运动负荷采用步进式设计，最大功率≥999瓦，适合于非活动受限患者；

▲项4：功率车控制器可≥180°旋转，可使医生在不同方向和不同角度对患者进行运动的数据和实时运动状态进行监控；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

评审项12：控制器正面或背面可显示运动转速信息，以数字方式或指示灯形式显示，便于医生观察患者的运动状态是否在有效范围内；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

评审项13：座椅可垂直位置具有电动控制器自动升降高度，方便患者在运动前、运动中及运动后进行座椅高度调节。（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

数据分析系统—心肺运动系统评估软件

评审项14：同步收集并分析运动心肺功能测试仪、动态心电图记录与分析系统、运动血压监护仪、康复功率车等数据，并以数字及图示的方式实时显示这些数据、最终依据测试过程中的数据给出相应的结论，并自动给出运动康复的建议。

可显示的参数包括：

评审项15：静态肺功能测试参数，如：VC IN吸气肺活量、VC EX呼气肺活量、VT潮气量、IRV补吸气量、ERV补呼气量、IC深吸气量、VE每分钟通气量、呼吸频率BF、FVC用力肺活量、FEV1 1秒量、FEV1/FVC 1秒率，PEF用力呼气峰流速、FEF25%用力呼气25%肺活量时流速、FEF50%用力呼气50%肺活量时流速、FEF75%用力呼气75%肺活量时流速、FEF25—75%/MMEF呼气25%到75%肺活量时平均中气流速、FEF50/FIF50呼吸气50%肺活量时的流速比,FIVC吸气肺活量，FIV1吸气1秒量，FIV1/FVC吸气一秒率，FEV3 3秒量，FEV6 6秒量，PIF吸气峰流速，FET100%呼出全部气体时间，MVV每分最大通气量；

评审项16：运动肺功能参数，如： VO2摄氧量、VO2max最大摄氧量、VCO2二氧化碳输出量、HRR目标心率，RER呼吸交换率、BR呼吸储备、AT无氧阈、VO2/HR、O2pulse氧脉博、CO心排出量、PETO2呼气末端氧分压、PETCO2  呼气潮气末端二氧化碳分压、FAT脂肪消耗量、FATmax最大脂肪氧化强度、CHO碳水化合物消耗量、HR心率、SPEED@FATmax最大脂肪氧化强度速度、EE@FAT max最大脂肪氧化强度总能量消耗、FAT@FATmax最大脂肪氧化强度脂肪消耗量、CHO@FATmax最大脂肪氧化强度糖消耗量，W运动负荷，MET代谢当量，EE能量消耗；

评审项17：实时显示的血压数据，包括：实时的收缩压和舒张压；

评审项18：实时显示运动负荷数据，包括：运动时间、运动强度（功率W），功率计转速等；

11.3基本功能

评审项19：自动定标与手动定标功能；

评审项20：多种九宫图显示/分析功能；

▲项5：修改预计值功能；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

评审项21：测试呼吸分析功能；

评审项22：无氧域自动分析功能；

评审项23：无氧域辅助分析功能；

评审项24：斜率分析功能，包括VE-VCO2与VO2-Work分析

▲项6：五线四段法阶段划分功能，可辅助进行运动阶段划分；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）
    ▲项7：能量代谢分析功能：能够实时显示总消耗能令；（在投标文件技术商务部分提供佐证材料，否则视同负偏离）

评审项25：呼气末二氧化碳反应曲线功能；

评审项26：辅助结果判读功能；

评审项27：自动运动处方功能；

评审项28：测试报告自定义功能；

评审项29：测试结果导入/导出功能；

★项2：配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动心肺测试仪 | 1台 |
| 2 | 心电工作站 | 1套 |
| 3 | 血氧设备 | 1台 |
| 4 | 血压设备 | 1台 |
| 5 | 康复踏车 | 1台 |
| 6 | 面罩 | 6个 |
| 7 | 心肺评估测试系统 | 1套 |
| 8 | 台车 | 1个 |
| 9 | 气瓶 | 2瓶 |
| 10 | 干燥管 | 3条 |
| 11 | 流量管（短咬口） | 50根 |